# 智慧共享中药房采购需求

## 采购内容

## （一）▲采购货物配置清单（实质性响应条款）

| 序号 | 采购标的名称 | 特征描述 | 数量 | 单位 | 功能 | 要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动调剂设备（核心产品） |  |  |  |  | 核心产品 |
| 1.1 | 接方审方系统 | 用于接收处方 | 1 | 台 | 内存不低于16G、硬盘不低于512G、屏幕尺寸不小于23.8英寸 | 专门面向中小企业采购 |
| 1.2 | 散装中药饮片全自动代煎调剂设备 | 250个发药单元 | 1 | 套 | 调剂发药 | 专门面向中小企业采购 |
| 1.3 | 调剂环线（含补药、核药配套） | 铝合金型材 | 1 | 套 | 调剂、补药、核药输送 | 专门面向中小企业采购 |
| 1.4 | 加药PDA | 扫码设备 | 1 | 个 | 发药机加药 | 专门面向中小企业采购 |
| 1.5 | 智能补药台 | 304不锈钢 | 2 | 个 | 人工补药，智能提示和拍照 | 专门面向中小企业采购 |
| 1.6 | 智能核药台 | 304不锈钢 | 1 | 个 | 人工核药和智能提示 | 专门面向中小企业采购 |
| 二 | 自动煎药设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 煎药锅支撑框架 | 铝合金型材 | 3 | 套 | 煎药框架支撑 | 专门面向中小企业采购 |
| 2.2 | 加热及煎药加热系统 | 复合铸铝加热及其隔热装置 | 60 | 套 | 加热及加热盘控制 | 专门面向中小企业采购 |
| 2.3 | 煎药锅文武火控制系统 | 软件类别 | 3 | 套 | 文武火控制 | 专门面向中小企业采购 |
| 2.4 | 含加热和清洗装置的药液暂存装置 | 316不锈钢 | 24 | 个 | 药液暂存 | 专门面向中小企业采购 |
| 2.5 | 上锅机械手及组件 | 型材及伺服电机 | 9 | 个 | 锅移动 | 专门面向中小企业采购 |
| 2.6 | 翻转机械手及其组件 | 型材及伺服电机 | 3 | 个 | 锅翻转 | 专门面向中小企业采购 |
| 2.7 | 倒渣机械手及其组件 | 型材及伺服电机 | 2 | 个 | 药渣倾倒 | 专门面向中小企业采购 |
| 2.8 | 煎药锅温度实时测量装置 | 传感器 | 60 | 个 | 实时测温 | 专门面向中小企业采购 |
| 2.9 | 煎药锅 | 316不锈钢带不锈钢滤网 | 80 | 个 | 煎药锅 | 专门面向中小企业采购 |
| 2.10 | 全自动打码和包装一体机 | 液体包装喷码 | 4 | 台 | 边包装边打码 | 专门面向中小企业采购 |
| 2.11 | 全自动清洗机及供水增压装置 | 清洗供水 | 2 | 台 | 清洗煎药锅 | 专门面向中小企业采购 |
| 2.12 | 药液称重装置及控制系统 | 传感器 | 12 | 个 | 控制药液多少 | 专门面向中小企业采购 |
| 三 | 软件系统（费用含在各种设备中） |  | 1 | 套 | 各种设备配套的软件系统（包含与采购单位HIS系统接口费用） | 专门面向中小企业采购 |

要求/备注说明

| 核心产品 | 采购清单中以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注的货物，投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 采购清单要求/备注栏中注明“节能产品”的标的，为强制采购节能产品。依据财库〔2019〕9号文的规定，应提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。 |
| 进口产品 | 采购清单要求/备注栏中注明“进口产品”的标的。可使用进口产品参加投标竞争。 |
| 适宜中小企业提供 | 采购清单要求/备注栏中注明“专门面向中小企业采购”的标的，应当按照招标文件要求全部或部分由联合体提供或进行合同分包。 |
| 合同分包 | 采购清单要求/备注栏中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。 |

（二）工程部分详见施工图纸及工程量清单

其他要求：

| 工期 | 接到采购人进场通知后，中标人须4个月内完成本工程所有施工、供货安装、调试、试运行且按照URS（用户需求说明）及相关标准要求进行验收，整线每天连续10小时生产（连续稳定运行30天）验收合格，并交付采购人使用。 |
| --- | --- |
| 质保期（缺陷责任期、保修期） | 工程部分缺陷责任期2年。保修期要求屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。货物部分质保期不少于1年。中标人在质保期间安排专人在医院进行驻场服务。在质保期内，7×24小时全年电话技术支持热线及紧急响应服务；保证在接到通知后，2小时内予以响应，8小时内赶赴现场，24小时内排除故障。 |

## 项目概述

为推动黄冈市中医医院智慧化建设，提高医疗服务效率和质量，保障中医药疗效和安全性，为人民群众提供更加便捷、高效、优质的中医药服务。采购单位拟建设黄冈市中医医院智慧共享中药房建设项目，经市财政局投资评审后预算金额为949.96万元。其中:工程部分为200.09万元，设备部分为749.87万元。

拟将黄冈市中医医院白潭湖院区8号楼一至三层改造为黄冈市中医医院智慧共享中药房，面积3112.59平方米。内容包含:一层设置接待大厅，参观走廊以及中药自动煎煮系统。功能为自动调配中药药房、自动煎煮熬制、打包和发货；二层设置自动调配区和代配调剂区，功能为将不同的中药按照药方调配好，通过传输带传送到一楼自动煎煮系统，代配调剂区主要调剂一些零散以及特别的药方;三层设置中西药仓库储存药品药材，购置并安置智慧中药房成套设备，以及药房净化、电气等配套设施。具体内容详见工程部分的施工图及工程量清单，货物部分的货物清单。

本采购项目专门面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）。

按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定“货物部分由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；工程部分由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业”可享受中小企业扶持政策。根据财政部《政府采购促进中小企业发展政策问答》要求，专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠扶持政策。

本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业：设备部分为“工业”，工程部分为“建筑业”。投标人需按采购标的对应中小企业划分标准所属行业分别提供相应《中小企业声明函》

## 采购需求执行的相关标准、规范

国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

| 序号 | 名称 | 标号或文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 工程部分 | 详见施工图纸中相关要求 |
|  | 货物部分 | 《医疗机构中药煎药室管理规范》 国家中医药管理局 |
| 3 |  | GB/T 42282—2022《煎药中心通用要求》 |
| 4 |  | JB/T 20199-2021《中药自动化煎制系统》 |
| 5 |  | GB/T 36035-2018《制药机械电气安全通用要求》 |
| 6 |  | GB/T 5226.1-2019 机械电气安全机械电气设备 第1部分:通用技术条件 |
| 7 |  | GB/T 3797-2016《电气控制设备》 |

## 技术要求

本项目建设地点为黄冈市中医医院白潭湖院区8号楼一至三层。位于黄冈市白潭湖片区永安路以东，问津路以南。建设内容包含工程部分和设备部分。

工程部分包含：装饰工程、暖通工程、电气工程、弱电工程、给排水工程等；

设备部分包含：自动调剂设备1套、自动煎药设备1套以及各种设备配套的软件系统。

（1）工程部分技术要求详见《施工图纸》及《工程量清单》描述

1）必须满足自动煎煮设备以及自动调剂设备的安装需求；

2）参观通道须单向流，不能出现往返情况；

3）煎煮区以及分拣区要实现人物分流，同时保证车间洁净度；

4）煎煮区以及分拣区吊顶离地不能低于3米；

5）空调布局调整；

6）药品储藏区，温湿度要符合标准；

7）代配调剂区面积≥100㎡。

（2）主要装饰材料要求

1）墙体整体要求:平整、严密、防腐、防潮、易清洁、美观。一楼自动煎煮区域隔断采用≥50mm厚双面玻镁岩棉手工净化板隔墙。彩钢板要求:≥50mm厚双面玻镁岩棉手工净化板，面板采用≥0.426mm厚度的优质镀锌钢板，燃烧性能等级A级。彩钢板高度与吊顶高度形同，墙体连接采用T字铝连接。面板、油漆应平整、光滑、无凹凸缺陷，耐磨、易清洁、色泽均匀，无空鼓、无明显色差、刮痕、不脱落异物、脱层、断裂等。

2）吊顶整体要求:按施工图纸要求施工。

3）地面整体要求:按施工图纸要求施工，地砖材料必须经采购人确定后再进行施工。

（3）设备部分技术参数要求

| 一 | 自动调剂设备 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ★散装中药饮片全自动代煎调剂设备，能够实现代煎发药和代配发药2种模式。总共含有中药饮片品规不少于250个。能够提供医院门诊代配使用的不少于250个，具有将设备升级为350品规的能力，并能够提供不少于350品种发药机的使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 其中含有200个品种的中药饮片（饮片直径≤2.5cm）发药单元，能全自动发药，无需事先破碎，不要求片型均匀度。 |  |
|  | 散装中药饮片全自动代煎调剂设备，实现每天10小时代煎发药调剂≥500张处方（平均每张处方按照7剂、每剂药15味、每味药10克计算） |  |
|  | 效率验收标准：调剂采用整张处方抓药的代煎模式：散装中药饮片全自动代煎调剂设备不间断发药≥50张/小时，以每小时连续发药计算效率，人为因素导致的发药效率降低不计算在内。（调剂按照每张处方平均7剂、每剂药平均15味平均计算处方量，每味药平均10克） |  |
|  | 储药斗内16升储药斗不少于130个、40升储药斗不少于60个，50-70升储药斗不少于40个 |  |
|  | ★发药精度：整张处方调剂精度符合国家药房调剂规范要求（整张处方调剂精度正负2%，单剂药正负5%）。 |  |
|  | 实现自动依据审核后的处方需求，自动进行调剂（先煎后下采用小包装饮片发药单元发药），并收集到调剂桶中。对于不上机调剂的贵细药品、毒麻类药品以及其他饮片不上机发药饮片，自动提示人工加入，核药、补药采用手工操作。具有多处方同时调剂功能，无需等待先前处方完成，互不干扰。 |  |
|  | 具有自动清斗功能。含有发药自动清斗系统，对发药机进行自动清斗，防止饮片产生交叉污染。含有上药核对功能、药品统计、追溯功能、设备内部的库存管理功能 |  |
|  | 整套含有1个补药工位（可以满足2个人同时补药）和1个核药工位（可以满足2个人同时核药） |  |
|  | 其中含有200个品种的中药饮片（饮片直径≤2.5cm）发药单元，能全自动发药，无需事先破碎，不要求片型均匀度。 |  |
|  | 人工输入备份接口功能：对于HIS系统异常，设备系统具备手工输入处方的模块，进行人工输入处方。批号管理功能: 设备可以进行药品批号管理。 |  |
|  | 全自动接收处方功能: 自动接收中心处方数据，显示在处方列表中。具有可以根据缺药情况、患者情况全自动调整处方发药顺序功能。数字管理系统功能: 数字化管理软件，实现对药品的实时批次查询、处方（已发和未发、异常处方）管理 |  |
|  | ★包含≥5个全草类（草类（长度≥5CM）片型必须符合国家药典要求，不能事先破碎）全自动发药模块。以上功能要求需要提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | ★包含≥5个全草类（草类（长度≥4.5CM）片型必须符合国家药典要求，不能事先破碎）全自动发药模块。以上功能要求需要提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | ★包含≥5个全草类（草类（长度≥4CM）片型必须符合国家药典要求，不能事先破碎）全自动发药模块。以上功能要求需要提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | ★包含≥5个大片型根茎类饮片：全自动发药模块（片型必须符合国家药典要求，不能事先破碎），具有能够针对直径超过≥4cm、厚度≥1毫米的大片型的根茎类饮片全自动发药装置。以上功能要求需要提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | ★具有先煎后下饮片采用小包装另包，具有先煎后下饮片小包装全自动发药单元≥20个。能够提供小包装饮片全自动发药单元的使用说明书等证明材料。 |  |
|  | ★先煎后下小包装发药单元调剂效率：先煎后下饮片采用小包装饮片发药机发药，针对小包装饮片连续发药时出药速度每剂≤5秒。 |  |
|  | 含有加药扫描装置1个，用于自动加药。 |  |
| - 二 | 全自动煎药设备 |  |
|  | 本项目含1套模块式全自动煎药系统（60个煎药位）及控制系统，整套系统包含煎药加热装置不少于60个。 |  |
|  | 药液自动过滤后自动包装，前后不同客户的药液包装后，无需人工清洗或者人工更换滤网，药液过滤网会自动清洗。过滤网自动清洗需要提供有相关清洗装置的使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 整套系统包含药液包装漏液暂存开阀装置不少于24个、药液暂存包装称重装置不少于24套、药液封装同时打码装置不少于4台、煎药锅移动装置（机械手）不少于9套、药渣倾倒装置（机械手）不少于2套、全自动清洗机不少于2套、煎药锅传输系统不少于1套、煎药锅温度探测装置不少于60个。提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 整套系统包含离线自保温加热功能煎药锅不少于80个，煎药锅采用316不锈钢带不锈钢滤网且符合国家煎药标准。提供离线自保温加热功能煎药锅的使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 人工耗用：自动煎药除了药液包装膜用完后换新膜、药液包传输至包装区、检验、装箱、日常设备保养清洗等需要人工，煎药全过程全部采用自动化，无需人工干预。 |  |
|  | 60个煎药位中有10个煎药锅位有自动先煎后下功能：人工将先煎后下的药加入到专用于先煎后下的小煎药锅（先煎后下小锅有10个）后，先煎后下小锅煎药自动进行煎煮，煎煮后，自动将先煎后下药品加入到这10个煎药锅群药中。 |  |
|  | 调剂好的药由煎药设备进行煎药，煎药过程中加药、加水、浸泡、一煎二煎、药液包装和打码、煎药锅清洗自动完成。每20个煎药位集成为1个模块，每个模块含有一煎二煎、药液包装和打码、煎药锅清洗。整套系统包含智能加水装置≥1套。 |  |
|  | 智能煎药自动从煎药控制管理系统获取加水量，自动完成加水、浸泡、煎煮、药液包装以及打码。 |  |
|  | 泡药采用称重加水，加水量精度精确到正负100ml。泡药时间半小时。浸泡及加热由电脑程序自动控制。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 煎药采用加热装置，煎药锅具有断电自保温功能防止煎药锅在运往包装机的途中药液冷却，避免药液包装长时间存储产生发酵胀包。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 加热控制：每个煎药位可全自动文武火自动控制和切换，单独煎药不受其他煎药位的影响。 |  |
|  | 煎药时间可以根据需要进行自动调整。一般情况：煎药约一小时（一煎，按照每张处方7剂药，每张处方15味药，每味药10克计算。 ）以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | ★煎药可以自动实现一煎和二煎，无需人工干预。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 煎药锅的煎煮容积不小于30升，根据情况进行拆方分锅。煎药锅的使用容积低于最大煎煮容积80%。 |  |
|  | 煎药采用模块化设计，单台故障不会影响整体。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 煎药机组电器、线路、插座符合国家标准要求，有漏电保护。打码机可适应环境要求：能够耐高温120度，有网络接口，实时接收、打印服务器传输的患者信息，打码机色带能够耐高温，不脱落。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 通过一煎和二煎药液称重并结合吸水率模型，使得液量准确。 |  |
|  | ★药液包装机包含可以实现一煎和二煎药液称重，对多出的药液自动称重、自动进行加热适当浓缩装置，无需人工干预。 |  |
|  | 煎药机组有手动暂停和手动开启功能。 |  |
|  | 干烧保护或高温异常等均有锅外传感器实时感知异常数据进行报警。 |  |
|  | ★煎药锅实现自动使用刷子刷锅（自动用刷子模拟人工进行刷锅），清洁干净，无残留，煎药模块内自动清洗机自动对煎药锅等进行自动清洗，整个过程无需人工干预。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 全自动实现药液药渣分离。全自动将药渣倾倒到药渣收集桶内，整个过程无需人工干预。 |  |
|  | 煎煮完成后自动进行煎药机、包装机清洗，整个过程无需人工干预。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | ★煎药完毕后，患者的每一剂药的药液包装装袋与药液袋的打码必须同步进行。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 锅与药液暂存桶之间采用机械阀门装置导通。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 药液自动包装同时打码，清晰，大小可调。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | ★具有包装膜上膜提醒装置、打码机色带更换提醒装置。全自动检测包装膜、自动提示包装膜余量、提醒换膜。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 自动调节药液包装容量，根据儿童和成人来自动调整药液袋的尺寸，容量100--200ml，自动调节袋长尺寸0-5cm。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 不同医药要求包装容量有差异时，包装机可以自动调整袋子长度，实现均分。 |  |
|  | 必须采用饮片散装在锅内泡药、煎药，不能采用纱布或者无纺布包煎（药典明确要求煎药需要包煎的饮片除外）。 |  |
|  | 自动煎药管理系统对处方生产煎药方案、自动进行一煎二煎、先煎后下、自动包装同时打码等全部的煎药流程，自动对各节点进行智能监控、信息查询。 |  |
|  | 煎药模块可以自动煎药（一煎、二煎）、药液包装同时打码煎药锅清洗，上述整个过程无需人工参与。以上参数功能提供使用说明书等证明材料。 |  |
|  | 基础数据管理功能:药品代码字典、统计分析功能、系统管理功能，用户管理、角色管理、部门管理、权限管理、菜单管理、日志查看。订单追溯：根据订单编号，查询审方员、调剂员、调剂设备和时间、校方员、煎药员、包装员、发货员、物流等信息。 |  |
|  | 饮片调剂设备接口：连接饮片调剂设备。 |  |
|  | 校方台设备接口：连接自动/人工校方台。 |  |
|  | 直接与药物接触的煎药和包装容器应选用耐腐蚀、不易与药汁起反应、不释放有害物质的材质，以陶瓷、玻璃、304不锈钢、pp等材料为宜，不得使用铝、铁和普通塑料制品 |  |
|  | 煎药机体具有电流保护装置，保证操作人员人身安全。 |  |
|  | 设备危险可动零部件应装有防护装置、设备安全警示标识齐全。 |  |
| - 三 | 软件系统 |  |
|  | 系统由调剂子系统(含自动调剂、人工补配、复核)、煎药子系统（全自动煎药）组成。 处方管理模块实现与各医院HIS系统等处方接口，获得电子处方。实现常规处方和协定方的接方、录方、审方等工作；处方管理模块对处方条码进行统一管理。 自动调剂子系统通过处方接口从煎药管理系统处方管理模块中获得处方调剂任务，实现代煎处方药的自动配药。校方台实现对自动调剂设备后续人工补药结果的校方。 全自动煎药管理子系统对处方生产煎药方案、自动进行一煎二煎、先煎后下、自动包装同时打码等全部的煎药流程，自动对各节点进行智能监控、信息查询。 |  |
|  | 处方管理 | 医院电子处方的自动接收； 手工处方和协定方的新增、查询、修改、复核和管理； 处方审核业务操作； 处方作废和重下； 处方条码管理； 处方打印和条形码标签等打印； 处方查询，查询处方基本信息和操作流程记录 |
|  | 自动调剂管理 | 中药饮片自动调剂设备的调剂管理、补药与核对管理和记录； 将自动调剂处方转人工配方； |
|  | 人工配方管理 | 人工配方处方的调剂管理、核对管理和记录； |
|  | 大屏展示 | 展示当天的处方处理量及各个工序的待处理处方量等 |
|  | 设备管理 | 自动调剂设备、煎煮等设备信息管理 |
|  | 智能化接方审方系统 | 匹配医院饮片编码系统 |
|  |  | 形成电子处方，生成处方单号和条码 |
|  |  | 按照十八反，十九畏，毒麻药品用量限制，各类用药禁忌规则来审方，不符合要求转入人工处理流程。审核过的方子进行签章 |
|  | 煎药中心控制系统 -处方管理 | （1）医院电子处方的自动接收； （2）手工处方和协定方的批量新增、查询、修改、复核和管理；录入联想补充； （3）处方自动识别 （4）处方查询、编辑、审核、作废； （5）处方全过程条码管理； （6）处方打印和条形码标签等打印； 处方查询，查询处方基本信息和操作流程记录（包括现场照片、温度曲线等） |
|  | 煎药中心控制系统-人工配方管理 | （1）人工配方处方的调剂管理、校方管理和拍照、称重、状态、进度等记录； （2）人工方独立查询功能 |
|  | 煎药中心控制系统-煎煮包装管理 | （1）浸泡、煎药、包装等工序管理和记录 （2）可通过温度曲线对先煎后下进行监控 |
|  | 煎药中心控制系统-包装发货管理 | （1）中药处方包装的过程管理和记录 （2）中药处方发货的过程管理和记录 |
|  | 煎药中心控制系统-质量保障 | 订单追溯：根据订单编号，查询处方、审方员、调剂员、调剂设备和时间、校方员、煎药员、包装员、发货员、物流等信息。 |
|  | 煎药中心控制系统-患者追溯 | （1）公众号查询链接 （2）查询验证 （3）追溯查询患者信息、药方及对应生产商、操作人员、过程节点的二维码追溯展示 |
|  | 煎药中心控制系统-预警管理 | （1）提示信息：库存安全提示功能；缺料提示功能；调剂处方药量超限提示；自动称量异常提示 （2）警告信息：“十八反十九畏”警告；调剂异常警告； （3）故障信息：通讯故障信息；设备故障报警 （4）传输失败故障信息； |
|  | 煎药中心控制系统-医院及物流对账 | （1）分医院、提供按月、季的结算依据，例如饮片的用量、代煎费用查询 （2）医院可根据导出的表格数据进行对账 （3）物流单据数量查询对账 |
|  | 煎药中心控制系统-系统接口 | （1）（处方接口）-包括连接不同医院HIS系统接口，其他 （2）（发货系统接口）-从物流公司系统获取处方物流信息。 （3）物流单据与煎药订单数据交互 |
|  | 煎药中心控制系统-系统管理 | 用户管理、角色管理、部门管理、权限管理、菜单管理、日志查看、药柜、设备管理 |

特别说明：

1.为了能更准确或清楚地说明拟采购货物或服务的技术标准和要求，采购人提出的上述要求中，如果引用了某一个品牌或生产商名称，那么这些品牌或生产商名称只是“参照”或“相当于”。欢迎各潜在投标人选用正偏离的产品参与响应。

2.财政部、国家发展改革委、生态环境部印发的环境标志产品、节能产品品目清单以内的产品应执行优先采购或强制采购政策。

3.拟投入本项目的货物属于国家《强制性产品认证目录》以内的必须通过中国强制性产品认证（3C认证）。

4.以上要求的证明文件均须加盖投标人单位章。

## 商务要求

▲（1）工期：接到采购人进场通知后，中标人须4个月内完成本工程所有施工、供货安装、调试、试运行且按照URS（用户需求说明）及相关标准要求进行验收，整线每天连续10小时生产（连续稳定运行30天）验收合格，并交付采购人使用。

▲（2）质保期：工程部分缺陷责任期2年。保修期要求屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。货物部分质保期不少于1年。中标人在质保期间安排专人在医院进行驻场服务。在质保期内，7×24小时全年电话技术支持热线及紧急响应服务；保证在接到通知后，2小时内予以响应，8小时内赶赴现场，24小时内排除故障。

▲（3）报价要求

工程部分的报价要求：

①已标价工程量清单项目序号与“工程量清单”给出的项目序号顺序一致；

②已标价工程量清单符合“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量；

③暂列金额符合“工程量清单”列出的金额；

④材料、工程设备暂估价（如有）符合“工程量清单”中列出的单价金额；

⑤专业工程暂估价符合“工程量清单”列出的金额。

⑥安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取。

暂列金额归采购人所有、根据施工过程中发生的变更和签证据实使用；暂估价为采购人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料的单价以及专业工程的金额。暂估价中工程、服务、材料和工程设备的明细由采购人与中标人按照约定实施，经采购人确认后取代暂估价，调整合同价款。

本项目总报价包含完成本项目的一切费用，包含但不限于设备采购、运输、安装、施工、测试、现场试验、调试试运行、检测验收、人员培训及维保、备品备件、保险费、各项税费、规费、利润、售后服务、交付使用以前产生的所有费用、福利、加班、其他保险、税金、免费质保及维保期内的维护、维修、升级等全部费用的各项直接、间接费用以及本次招标文件载明或可能发生的所有责任义务和风险，如有缺失，视为投标人免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用。

- 投标人应具备良好的商业信誉及履约能力，提供有类似项目经营业绩的情况，提供合同复印件等资料作为证明材料。

- 投标人提供的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权而产生纠纷，应提供软件著作权证书等资料作为证明材料。

- ▲为了保证软件系统完善的后期服务，所投软件产品制造商需具备系统定制服务能力。投标人须提供承诺函并加盖投标人单位章。

（6）实施要求（包括进货渠道、施工、安装调试、试运行、验收方式等，投标人须根据项目实际情况提供实施方案）

1）投标人产品必须全新未使用过，质量符合国家相关行业监管部门制定的标准，提供产品合法有效的证件证照资料。

2）投标人所供产品的技术参数、配置必须满足采购人使用需求，进货渠道正规（提供产品说明书等相关资料），不得低于招标文件要求，否则采购人有权拒收投标人产品且不做任何赔偿。

3）设备安装完毕连续稳定运行30天后，由采购人组织验收，验收合格后出具验收报告。对不合格的产品采购人有权退回，增加的费用由中标人承担。

4）投标人所供产品自交付使用之日起，如在三个月内出现质量问题（采购人故意损坏产品除外），投标人应无条件更换同品牌规型的全新产品，否则采购人有权拒付该产品货款。

（7）培训要求（投标人须根据项目实际情况提供培训方案）

自验收合格之日起计算;中标人在质保期间安排专人在医院进行驻场服务。并培训医院使用科室人员，故障报修响应时间为2小时。质保期内投标人每年不少于2次定期到采购人对产品进行例行维保，并采购人提交维护工单。质保期外投标人每年不少于1次到采购人对产品进行回访巡检，巡检工单及时报至采购人。

质量保证期为设备正常运行使用最终验收合格政府采购项目验收报告签订之日起开始计算。

设备安装、调试试运行期间，中标人需对采购人设备管理人员进行短期的使用管理与简单故障维修的技术培训。通过培训，采购人设备管理人员应达到熟练使用所购的设备，能对设备出现的简单故障进行排查、维修的目的。

（8）售后服务要求（投标人须根据项目实际情况提供售后服务方案）

1）产品验收合格交接之日起，投标人负责产品免费质保1年，终身维修。质保期满后，10年内以优惠价格向采购人提供维持产品正常运行所需的消耗品、零配件及维修服务。

2）质保期内货物免费三包，中标人免费上门提供相应服务。质保期内非人为原因损坏的货物应无偿更换、免费修复。因货物原因造成的损失和相关事故责任，由中标人负责，并由中标人作出相应赔偿。

3）整机及附件保修按原厂家的质量保证条款执行，终身维修，或明确提出按更高标准的质量保证条款执行。

4）超过保修期后的维修只计材料成本费。

5）产品故障维修期间，投标人应无偿提供备用产品给采购人使用，直至故障产品修复。若投标人产品在质保期内，一次性停机维修时间超过30天的，采购人有权要求投标人无条件换货或退货退款，退换货（款）所需一切费用由中标人承担。

6）质保期内，如因中标人未能及时对故障进行维修，采购人可自行寻找第三方进行维修，因此产生的维修费由中标人承担。

7）本次采购项目要求中标人承诺国家保修标准，没有国家保修标准的执行行业保修标准，质保期间中标人要保修除消耗品以外的所有设备。如果设备或系统发生故障，中标人要调查故障原因并免费修复，直至满足最终验收指标和性能的要求，或者免费更换整个或部分有缺陷的材料。

8）投标人应保证本项目下提供的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权;如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在投标报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

说明：“▲”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效投标处理。

附件1：                采购需求的修改建议书

具体修改建议

- （一）供应商认为存在限制性的要求

1. 明确具体条款，以及在采购需求书中对应的页码、行数；

2. 具体理由；

3. 修改建议。

（注：“限制性要求”是指采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、限制或者排斥了其他潜在供应商）

- （二）供应商认为表述不够清晰的要求

1. 明确具体条款

2. 具体理由

3. 修改建议。

- （三）供应商优化建议

1. 具体理由；

2. 优化建议。

供应商：            （加盖公章）

地址：

供应商联系人:         职务：

手机：                邮箱：

日期：   年  月  日

法定代表人授权书

兹授权     同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从    年    月    日起至   年    月     日止。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：          年         月         日

电话号码：

附：代理人工作单位：

职务：      性别：

身份证号码：

粘贴授权人身份证正反面（复印件）

粘贴被授权人身份证正反面（复印件）

温馨提示：

合格的修改意见和建议书要求

1、供应商提出修改意见和建议的，须加盖单位公章和经法人代表签字确认，是授权代理人签字的，必须出具针对该项目的法人代表授权书及联系电话。

2、专家提出修改意见和建议的，须出具本人与该项目相关专业证书复印件及联系电话。

3、各供应商及专家提出修改意见和建议内容必须是真实的，并附相关依据，如发现存在提供虚假材料或恶意扰乱政府采购正常秩序的，一经查实将提请有关政府采购管理机构，列入不良行为记录。

4、注意事项：

（1）针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用。不对意见建议书面一一回复，最终以采购文件为准，请供应商及时关注相关采购公告，如果供应商对采购文件相关内容仍有异议的，请按采购文件相关要求与采购人联系。

（2）逾期送达的意见建议或非书面形式和个人提供的意见建议一般不予受理。

（3）本项目拟在“湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台”选择“国采湖北省政府电子采购云平台供应商客户端”进行线上全流程电子化采购。投标人需通过供应商客户端选择项目分包进入“国采湖北省政府电子采购云平台供应商客户端”系统报名及获取本项目采购文件。参与本项目投标的供应商需在湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台（https://czt.hubei.gov.cn/zchj/user）完成注册并办理CA后方可下载本项目采购文件，操作指南下载地址：https://czt.hubei.gov.cn/zchj/zIndex/details。